招 标 文 件

项目编号:     HNU17007-ZB1-2

项目名称: 餐厅用面粉、食用油二次采购

淮阴师范学院招投标办公室

2017年04月05日

### 目  录

目  录	0

第一部分 投标邀请函	1

1.1项目概况	1

1.2投标人资质条件	1

1.3招标文件获取	1

1.4投标文件递交	1

1.5开标时间及地点	1

1.6 投标保证金	2

1.7 发布公告媒介	2

1.8联系方式	2

第二部分  投标人须知	3

2.1 总则	3

2.2投标文件要求	3

2.3投标报价要求	4

2.4招标文件的澄清与修改	4

2.5投标文件递送及开标	4

2.6评标与定标	4

2.7投标保证金	5

2.8投标有效期	6

2.9无效投标的情形	6

2.10废标的情形	6

2.11合同签订	7

2.12供货期限	7

2.13付款方式	7

第三部分  项目需求	8

3.1采购需求	8

3.2 相关说明	8

第四部分 投标文件格式	9

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校餐厅用面粉、食用油采购项目再次组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1、项目编号：HNU17007-ZB1-2

2、项目名称：餐厅用面粉、食用油二次采购

3、项目内容：采购特制一等面粉3000袋(25KG/袋)、一级大豆油3000箱(20L/箱)。分为面粉、食用油两个包采购。食用油招1个供应商；面粉招2个供应商，原则上平分供应量。

4、项目总预算：人民币柒拾万伍仟元整（￥705,000.00）

### 1.2投标人资质条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、淮安市教育局（2015）9号文公布的中标单位及中标品牌（请投标人务必注意，投标文件中必须有相应的证明材料）。

### 1.3招标文件获取

1、即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

2、凡有意参加本次采购活动的投标人无需提前报名，直接制作投标文件参与投标即可。

### 1.4投标文件递交

截止时间：2017年4月27日（星期四）9:30

递交地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室

### 1.5开标时间及地点

开标时间：2017年4月27日（星期四）9:30

开标地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼2楼开标室

### 1.6 投标保证金

本项目投标保证金为伍仟元整（￥5,000.00），递交形式为现金或银行汇票。投标人须将现金或银行汇票单独密封在信封内，并在信封上标明“投标保证金”字样、金额、注明投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式，与投标文件一并递交。

银行汇票收款人：淮阴师范学院，汇款人：投标人全称，备注：×××项目投标保证金。

注意：1、银行汇票的有效期应不少于30天（开票日期应为投标截止时间前5日内）；

2、银行汇票必须真实有效，且须能通过工商银行支取；

3、不接受其它形式的保证金。

### 1.7 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

### 1.8联系方式

电  话：0517-83525709

联系人：杨老师 董老师

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼208室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述餐厅面粉、食用油二次采购项目。

2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标报价函

2、资格证明文件

3、供货及质保服务承诺

4、投标文件附件：投标人情况介绍，产品彩页和标准等，以及投标人认为需要提供的其它资料。

2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，各自装订成册。正本和所有的副本均须打印（手写无效），并由投标人法定代表人或其委托受托人签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本可以密封在同一个袋中，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明项目编号、项目名称、投标人名称、联系人及联系电话，并注明投标截止时间、投标文件送达地点、开标地点及开标时间等信息。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标人对《投标报价表》中的报价应包括全部货物和服务的价格及相关税费、进口代理、运输到指定地点的装运费用、系统集成、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人应对《投标报价表》中的每一单项均应填写详细配置、技术参数及单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中。

3、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当单价和数量之积与总价不一致时，以两者中数值小的为准。

4、全部以人民币报价，不接受外币报价。

### 2.4招标文件的澄清与修改

1、请各投标人认真阅读招标文件，如对招标文件中任何条款有疑义，应在投标截止时间十日前以书面形式送达招标办，并将Word电子文档发送到邮箱（ztb_hs@163.com），采购人认真研究后回答供应商的所有异议并在淮阴师范学院招标办网页上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，投标人自行下载，否则由此造成的后果由投标人承担。

2、招标文件如有修改，将在淮阴师范学院招标办网上（http://ztb.hytc.edu.cn/）发布，请自行下载。如因未及时下载招标文件修改通知导致的一切后果由投标人自行承担。为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，采购人可以酌情延长投标截止时间（若延长则以补充通知为准）。

### 2.5投标文件递送及开标

1、投标文件请投标截止时间前递送至淮阴师范学院长江路校区16号办公楼208室，逾期不予受理。

2、请投标人代表携带本人身份证准时到淮阴师范学院长江路校区16号办公楼2楼开标室参加开标会。

### 2.6评标与定标

1、根据项目特点成立开标评标小组。

2、评标方法：最低评标价法。评标细则如下：

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查合格条件标准如下：

| 序号 | 审查内容 | 投标人具备的条件（打√或说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标人合法有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖投标人公章） |  |
| 2 | 投标人为淮教安【2015】9号文公布的面粉或食用油中标供应单位的证明材料（复印件加盖投标人公章） |  |
| 3 | 所投面粉或食用油品牌为淮教安【2015】9号文公布的中标品牌的证明材料（复印件加盖投标人公章） |  |
| 4 | 法定代表人本人参加投标的请提供（1），授权其他人投标的请提供（2）： （1）法定代表人资格证明（原件加盖投标人公章）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）； （2）授权委托书（原件加盖投标人公章）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）。 |  |
| 备注 | 请按以上要求将材料装订在投标文件中。 |  |

（2）符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）低价中标

a.在完全响应招标文件全部实质性要求的投标人中，投标报价低者为中标候选人。

b. 本项目分为面粉、食用油两个包采购；面粉招2个供应商，食用油招1个供应商。同一货品2个供应商的，原则上平分供应量。

3、如投标人或有效投标人不足三家，评标小组可视情况转为竞争性谈判或其它方式进行采购。

4、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示最终结果。

5、投标人的授权代表须在公示结束后5个工作日内携带身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。对未中标者招标人不予解释，也不承担任何义务。

### 2.7投标保证金

1、投标保证金详细情况请见第一部分投标邀请函。

2、未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公示结束后退还，中标人的投标保证金将在交纳履约保证金后等额无息退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标人拒绝签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

### 2.8投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.9无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资质要求的；

4、投标报价超过采购预算的；

5、经三分之二评委会成员认定，投标人所投品牌档次低于采购人推荐品牌档次的;

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

7、经查实提供虚假材料谋取中标的。

### 2.10废标的情形

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

### 2.11合同签订

1、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，招标人有权扣除投标保证金；给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。合同相关事宜联系人及联系方式将在中标通知书中给出。

2、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

3、签订合同前，中标人须交纳中标总金额的5%作为履约保证金（以仟元为单位取整）。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在中标人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。

### 2.12供货期限

合同签订后按餐厅要求的时间、供货量、送货地点进行供货。

### 2.13付款方式

中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗货品，每次到货并验收合格后即可凭正规发票付当期全部货款。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

### 第三部分  项目需求

### 3.1采购需求

| 物品名称 | 品牌 | 生产 单位 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面粉 |  |  | 特制一等粉，25 kg/袋 | 袋 | 3000 |
| 食用油 |  |  | 一级大豆油 5L*4瓶/箱或10L*2瓶/箱 | 箱 | 3000 |

### 3.2 相关说明

1、投标人及所报品牌必须是淮教安现行最新的面粉、食用油中标供应商及品牌。

2、投标人可对面粉、食用油之中的某一种或全部进行报价。

3、投标时，不需要带样品。

4、数量均为概数，实际供应量可能会上下浮动10%左右。

### 第四部分 投标文件格式

（请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。）

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

所投货品：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一七年*月*日

一、投标报价函

致：淮阴师范学院招投标办公室

1、我方已详细审核并接受招标文件及有效补充文件（如有）的所有的条款和规定。

2、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

3、我方保证投标文件中所呈现的一切资料均为真实材料。如有虚假，产生的一切后果由我方承担。

4、我方保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

5、我方保证在合同签订后按餐厅需求量及时间的供货。

6、本项目中，我方所投货品为：                。报价如下(不需要的表请删除)：

报价表1：面粉

| 物品名称 | 规格及质量要求 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元/袋) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面粉 | 特制一等小麦粉 25 kg/袋 |  | 袋 | 3000 |  |
| 合计总金额 | 人民币(大写) (￥ ) |  |  |  |  |

报价表2：食用油

| 物品名称 | 规格及质量要求 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元/箱) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食用油 | 一级大豆油 5L*4瓶/箱或10L*2瓶/箱 （请选择规格） |  | 箱 | 3000 |  |
| 合计总金额 | 人民币(大写) (￥ ) |  |  |  |  |

注：此报价表必须打印，手填无效。

投标人名称:                     （公章）

地址：

电话：

授权代表（签字）：

授权代表电话：

日期:           年         月        日

二、资格证明文件

详细要求请见评标与定标。

三、供货及质保服务承诺

详细说明所投产品的质保情况及供货响应情况等。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

四、投标人认为需要提供的其它内容

1、投标人情况介绍；

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2、产品制造、安装、验收的内容和标准等；

3、投标人认为需要提供的其它资料。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

委托单位                 （公章）

日期：        年       月      日