淮阴师范学院

材料表征系统仪器二次采购

我校现再次采用公开询价方式采购材料表征系统仪器设备1套，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU17085-XJ1-2

2、项目名称：材料表征系统仪器采购（二次）

3、本项目预算为人民币壹拾捌万伍仟元整（185,000.00）。经费来源为校优势学科（新能源材料与器件方向）建设经费，代码为554300102。

- 采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

| 物品名称 | 参考 品牌及型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料分析表征系统 | 北京中教金源 CEL-SPH2N | - 光解水活性评价系统部分： - 配备电脑端软件控制的全自动阀门、全自动控制器 - 能够进行光解水制氢、光解水制氧及CO2还原反应。 - 需配备100 ml 光解水石英反应器、及相配套的石英透光片、耐腐蚀O型圈、恒温水槽不少于3套 - 需配备100 ml 光解水CO2反应器、及相配套的石英透光片、耐腐蚀O型圈、抽气接头、硅胶反口塞、弹簧夹、注射器等不少于2套 - 需配备高精度真空表，优先考虑数字显示 - 需配备真空泵，附带防倒吸电磁阀，能够配合全自动控制软件完成自动抽真空操作，真空度能满足6×10-2，抽气速率2 L/s。 - 全套装置气密性要求，真空度：-0.1 MPa（24小时以上）漏气率低于5×10-5 Pa L/s - 需配备必要的附件及安装工具 - 气相色谱仪部分： - 配备TCD热导检测器 S>10000 mv.ml/mg (正十六烷) - 配备FID氢火焰检测器×2, Mt≤3×10-12/s (正十六烷) （3）配备CO2转化炉 （4）通讯接口需为RJ45以太网接口或USB接口 - 需配备全自动进样阀门 - 需配备100 μl及1 ml标准进样针各2只 - 需配备TDX、5A及GDX色谱柱及毛细柱 - 可见光光源部分： - 光源发光元件必须为大功率LED - 输出光谱范围应为：400 nm~800 nm， 光稳定性不高于1% - 光源寿命不少于10000 小时 - 光源额定输出光能功率不小于15 W - 需具备转向镜头 - 需配备全反射片 - 紫外光光源部分： - 光源发光元件优先考虑LED - 输出光谱范围能够涵盖大部分常用紫外光波段，如200~400 nm；但如果该设备仅能输出窄带波长，则波长应集中在365 nm； - 光源寿命应不小于10000小时（LED）；高压汞灯应不少于1000小时 - 光源额定输出光能功率不小于15 W - 需配备配套的点光源透镜组及平行光透镜组 - 需配备转向镜头、全反射片 - 高压汞灯光源需配备带通滤光片（如365 nm） - 强光光度计部分： - 测试响应光强范围：0-2000 mW/cm2，分度值为1 mW - 响应时间＜0.5秒 - 敏感半径不小于10 mm；面积不小于0.75 cm2 - 氢气气体发生器部分： - 氢气生成纯度：应达到99.999% - 氢气输出流量：0-300 ml/min - 氢气输出压力：0-0.4 MPa - 空气气体发生器部分： - 能够稳定提供N2和O2 - 输出流量：0-3000 ml/min - 输出压力：0-0.4 MPa - 冷却水循环装置部分： - 恒温范围：-10~30℃ - 恒温波动度：不超过0.1℃ - 水箱容量：不小于4.0升 - 循环水流量：15 L/min - 计算机部分： - CPU：不低于第六代酷睿i3-6100 - 内存：不低于4 GB - 硬盘容量：不低于500 GB - 显示器：不低于21.5英寸 - 通讯接口：应配有 RS232、RJ45、USB3.0等常用接口 - 操作系统：应带有正版Windows7 或者Windows10、 - 随机应安装相应的操作控制软件及数据处理软件 | 套 | 1 |
|  | 北京赛凡光电 SF-PJ23-1 |  |  |  |
|  | 北京泊菲莱科技有限公司 Labsolar-6A |  |  |  |

2、质保及售后服务要求

整机免费质保不少于1年。

3、本项目要求合同签订后30日内供货、安装完毕。

三、响应人须知

1、参与本项目的响应人资质参照《中华人民共和国政府采购法》第22条规定执行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、本项目成交原则为满足采购技术参数需求的，低价者成交。

4、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%交纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

5、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供主要物品的厂家或区域代理的授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

6、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。

7、验收与付款：成交人供货完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

四、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应做好响应文件共4本，其中正本1份，副本3份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①报价表（格式参考附件1）；②资质证明类文件：a.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；b.授权代表的授权委托书，身份证复印件等；③产品质保及售后服务承诺；④所报仪器设备的彩页、技术参数等详细资料；⑤其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容（如上款的①-③等）须单位盖章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还，请自留底稿。

五、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2017年11月17日（星期五）上午11:00，逾期不予受理。

六、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为①淮阴师范学院招投标办公室网页；②淮阴师范学院官网主页。

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年11月10日

附件：响应文件参考格式

正本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一七年*月*日

一、报价表

| 序号 | 物品名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价，如为进口产品则进口代理公司、汇率均由投标人自行选择和确定。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：

二、资质证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表的授权委托书，身份证复印件等

三、产品质保及售后服务承诺

注：投标人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

四、所报仪器设备的彩页、技术参数等材料

五、需要提供的其它内容

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

委托单位                 （公章）

日期：        年       月      日